目    次

前言	II

1 范围	1

2 系统检验项目及技术指标	1

前    言

为使G.DAPS-4地震数据采集系统在生产应用中更趋规范,经多年的野外生产检验并结合实际使用经验的基础上,对SY/T6390-1999进行了修订,使标准更适合于实际生产应用,符合生产技术要求。本标准以日本JGI公司生产的G.DAPS-4地震数据采集系统用户手册提供的技术数据为依据,结合我国地球物理勘探野外采集对该系统的技术要求进行修订的。

本标准对以下几方面进行了修订：

1）日检项目中,增加了对检波器脉冲一项的要求。

2）月检项目中。去掉了采样率为4ms时,所对应的所有测试及技术指标。

3） 在年检项目中,增加了对磁带机进行读／写数据校验测试, 增加了用测试台对随机抽取的10个采集站,选用1ms采样率和24dB前放增益，进行测试,去掉了2.3.2项中外部信号振荡器测试项。

本标准自生效之日起,同时代替SY/T6390—1999；

本标准由石油物探专业标准化委员会提出并归口；

本标准由中国石化集团胜利石油管理局地球物理勘探开发公司负责起草；

本标准主要起草人：王丙金。

G·DAPS-4地震数据采集系统检验项目及技术指标

1　范围

本标准规定了G•DAPS-4地震数据采集系统的日、月、年检验项目和技术指标。

本标准适用于G•DAPS-4地震数据采集系统的测试及该系统的技术检验。

2　系统检验项目及技术指3　标4

4.1　日检验

4.1.1　日检验项目

a) 采集站脉冲响应（Pulse response）；

b) 检波器脉冲（Geophone Pulse）。

4.1.2　技术指4.1.3　标4.1.4

4.1.4.1　采集站脉冲响应（Pulse response）

用生产因素录制当日首炮排列的采集站脉冲响应监视记录一张,要求各道波形一致，振幅和相位无明显视差。

4.1.4.2　检波器脉冲（Geophone Pulse）

用生产因素录制当日首炮排列的检波器脉冲响应监视记录一张。

要求：

a) 排列接收道数在1000道以上,三维施工时,正式生产前可采用分时段方式录取；

b) 各道工作正常,同类型检波器波形一致,相位差在±2ms以内；

c) 同类型检波器脉冲振幅差小于20%；

d) 遇特殊地域或不可克服的干扰造成的不正常道在日检记录上注明原因。

4.2　月检验

4.2.1　测试项目

按生产因素录取以下测试项目,要求当月所有在用采集站测试全部合格,并打印测试结果。

a) 系统噪音 (System noise)；

b) 动态范围 (Dynamic range)；

c) 共模抑制比 (Common mode rejection)；

d) 脉冲响应 (Pulse response)；

e) 直流漂移 (DC offset)；

f) 前放增益台阶精度 (PRE.gain step accuracy)；

g) 道增益匹配 (CH.gain matching)；

h) 道间串音 (Crossfeed Isoation)；

i) 失    真 (Distortion)。

4.2.2　技术指4.2.3　标4.2.4

4.2.4.1　系统噪音 (System noise)

a) 系统噪音见表1；

b) 录制采样点数: 2048。

4.2.4.2　动态范围 (Dynamic range)

a) 动态范围见表2；

b) 录制采样点数: 2048。

4.2.4.3　共模抑制比 (Common mode rejection)

a) 共模抑制比见表3；

b) 录制采样点数: 2048。

4.2.4.4　脉冲响应 (Pulse response)

脉冲响应见表4。

4.2.4.5　直流漂移 (DC offset)

a) 直流漂移: ±1.5µV；

b) 录制采样点数: 1024。

4.2.4.6　前放增益台阶精度 (PRE.gain step accuracy)

a) 前放增益台阶精度: ±0.025%；

b) 录制采样点数: 1024。

4.2.4.7　道增益匹配 (CH.gain matching)

a) 道增益匹配: ±0.02%；

b) 录制采样点数: 1024。

4.2.4.8　道间串音 (Crossfeed Isoation)

a) 有信号道与无信号道之比大于100dB；

b) 录制采样点数: 2048。

表1  系统噪音(System noise)

| 采样率 ms | 前放增益 dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 12 | 24 |
|  | 系统噪音 μV |  |  |
| 0.5 | ＜5.08 | ＜1.39 | ＜0.62 |
| 1.0 | ＜3.63 | ＜0.99 | ＜0.44 |
| 2.0 | ＜3.11 | ＜0.88 | ＜0.35 |

表2  动态范围(Dynamic range)

| 采样率 ms | 前放增益 dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 12 | 24 |
|  | 系统噪音 μV |  |  |
| 0.5 | ＞115.9 | ＞115.1 | ＞110.1 |
| 1.0 | ＞118.8 | ＞118.1 | ＞113.1 |
| 2.0 | ＞120.2 | ＞119.2 | ＞115.2 |

表3  共模抑制比(Common mode rejection)

| 前放增益 dB | 共模抑制比 dB |
| --- | --- |
| 0 | ＞80 |
| 12 | ＞85 |
| 24 | ＞90 |

表4  脉冲响应(Pulse response)

| 采样率 ms | 脉冲响应 Hz |
| --- | --- |
| 0.5 | 813.9～847.1 |
| 1.0 | 406.7～423.3 |
| 2.0 | 201.7～205.9 |

4.2.4.9　失    真 (Distortion)

a) 失    真 :  < 0.008%；

b) 录制采样点数: 4096。

4.3　年检验

4.3.1　对磁带机进行读／写数据校验测试(仅对主机有此功能的)。

要求：

a) 读／写测试错误计数为零；

b) 打印读／写测试结果。

4.3.2　用仪器主机连接全部采集站及交叉站,按0.5ms、1ms、2ms采样率和所有前放增

益的组合形式进行测试,并打印测试结果。

要求: 测试项目与技术指标同2.2.1和2.2.2。

4.3.3　随机抽取10个采集站用测试台连接,选用1ms采样率和24dB前放增益，4.3.4　对系统

噪音、动态范围、失真、道间串音、共模抑制比等五个项目进行测试并打印测试结果。

技术指标同2.2.2。

4.3.5　对中央记录系统的各项功能进行全面检查，4.3.6　主机与各种外设联机测试和诊断。

要求工作正常，自检测试合格,测试全部通过。